## Ark1
ID# | Fare | Forudsigelige hændelsesforløb | Farlig situation | Skade | Sværhedsgrad | Sandsynlighed | RPN | Risikoevaluering | Risk control option | Tilbageværende sværhedsgrad | Tilbageværende sandsynlighed | Tilbageværende risiko | Tilbageværende risikoevaluering
H1 | Adgang | En udefrakomnmende eller ikke-autoriseret person får adgang til systemet | Den udefrakommende person kan foretage ændringer I systemet | Fejlbehandling af patienten. | 3 | 2 | 6 | Acceptabelt
H2 | Adgang | En udefrakomnmende eller ikke-autoriseret person får adgang til systemets database | Den udefrakommende person får adgang til personfølsomme data. | Identitetstyveri. | 4 | 2 | 8 | Uacceptabelt | Personfølsom data og CPR-numre gemmes i hver sin database, og databsen med CPR-numre kypteres. | 4 | 1 | 4 | Acceptabelt
H3 | Tilgængelighed | Systemet mister forbindelse til netværket. Data overføres ikke fra sygehusets database til systemets database. | Sygeplejersken kan ikke se de relevante oplysninger der skal bruges til at foretage beslutninger ift. justering af CRRT. | Fejlbehandling af patienten. | 3 | 3 | 9 | Uacceptabelt | Sygeplejersker skal instrueres i at anvende udprintede prøvesvar og sammenholde det med CRRT-indstillinger. | 3 | 1 | 3 | Acceptabelt
H4 | Overførsel | Data overføres for sent fra sygehusets database til systemets database. | Sygeplejersken kan ikke se de relevante oplysninger der skal bruges til at foretage beslutninger ift. justering af CRRT i tide. | Behandling af patienten forsinkes. | 1 | 3 | 3 | Acceptabelt
H5 | Integritet | Sygeplejersker gemmer data fra én patient under en anden patients CPR-nummer. | Forkert data vises for patienten | Fejlbehandling af patienten. | 3 | 1 | 3 | Acceptabelt
H6 | Integritet | Der skiftes mellem sommer- og vintertid. Sygeplejersken gemmer data på et timestamp, hvor der allerede er gemt data | Data overskrives. | Tab af data. | 1 | 1 | 1 | Acceptabelt
H7 | Undersøgelsesresultat | Sygeplejersken misfortolker visualiseret data og misforstår tendenser | Sygeplejersken danner sig et forkert billede af patientens status og behandler patienten pba. af dette | Fejlbehandling af patienten. | 3 | 3 | 9 | Uacceptabelt | Det tydeliggøres i systemet hvilke prøvesvar der visualiseres og sygeplejerskerne trænes i at bruge systemet og analysere dets indhold | 3 | 2 | 6 | Acceptabelt
H8 | Undersøgelsesresultat | Sygeplejersker bytter rundt på prøvesvar og fejlfortolker patientens status. | Sygeplejersken danner sig et forkert billede af patientens status og behandler patienten pba. af dette | Fejlbehandling af patienten. | 3 | 4 | 12 | Uacceptabelt | Relevante prøvesvar og deres betydning tydeliggøres i systemet. Sygeplejerskerne trænes i at bruge systemet og analysere dets indhold | 3 | 2 | 6 | Acceptabelt
H9 | Alarm | Systemet identificerer ikke unormaleprøvesvar. | Sygeplejersken gøres ikke opmærksom på det unormale prøvesvar | Fejlbehandling af patienten. | 3 | 2 | 6 | Acceptabelt
H10 | Autoritet | Systemet giver behandlingsvejledning. Personalet er ikke kritisk over for behandlingsvejledningen. | Sygeplejersken giverbehandling blindt til patienten. | Fejlbehandling af patienten. | 3 | 4 | 12 | Uacceptabelt | Tydeliggøre i systemet at den foreslåede behandling blot er en vejledning. | 3 | 2 | 6 | Acceptabelt